1
1

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE SALUD

DPTO. ASESORIA JURIDICA

Mmh.

REGLAMENTO SOBRE CENTROS DE DIALISIS

N° 2357
D.OFICIAL 31.12.94

SANTIAGO, 02 de septiembre de 1994
VISTO:
lo dispuesto en los artículos 2°, 9° letra c) y 129 del Código Sanitario, aprobado por el decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, del Ministerio de Salud, y en los artículos 24 y 32 N° 8 de la Constitución Política del Estado,

DECRETO:

APRUÉBASE  el siguiente  Reglamento de Centros de Diálisis:

ARTICULO 1°.- El presente reglamento se aplicará a todas las unidades o establecimientos destinados a otorgar la prestación de diálisis, que comprende la aplicación y control de la técnica por profesionales.

ARTICULO 2°.-  Corresponderá al Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentre ubicado el establecimiento, autorizar la instalación, ampliación, modificación o traslado de los centros de diálisis, como asimismo, realizar  la inspección y fiscalización periódica de su  funcionamiento.

Aquellos establecimientos de asistencia médica que hayan obtenido autorización de instalación y funcionamiento de acuerdo  al  artículo  129 del Código Sanitario y que, posteriormente, instalen unidades de diálisis o  amplíen  la capacidad de las existentes, deberán, también,  cumplir las exigencias establecidas en este reglamento.

La autorización se otorgará previa comprobación del cumplimiento de los requisitos y condiciones que señala este decreto.

ARTICULO 3°.-


Para los efectos de obtener la autorización a que se refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar una solicitud en la que deberá indicarse o acompañarse los siguientes datos o antecedentes:

a) Ubicación y nombre del centro.

b) Individualización del propietario y de él  o de sus representantes 1ega1es en el caso de tratarse de una persona jurídica.

c) Instrumentos que acrediten el dominio del inmueble o los derechos para utilizarlo.

d) Croquis del edificio que indique la distribución funcional de las dependencias.

e)
Copias de los planos de las instalaciones de electricidad, agua potable y gas visados por las autoridades competentes.

f)
Nómina detallada del equipamiento con que cuenta el centro.

   g) Individualización del profesional que asumirá la dirección técnica del centro.

ARTICULO 4°.-

Los centros  de  diálisis deberán estar bajo la dirección técnica de un médico-cirujano especializado en nefrologia o en medicina interna, en este  último caso con entrenamiento práctico en diálisis de a lo menos seis meses, certificado por el centro autorizado en que realizó la práctica.

El Director Técnico será responsable de todos los aspectos técnicos de la organización, funcionamiento y atención médica que otorgue el centro.

Le corresponderá, también, velar por una adecuada coordinación con las instituciones que deriven pacientes y con los médicos tratantes.

El cambio de Director Técnico del centro deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad sanitaria correspondiente.

ARTICULO 5°.- 

El personal del centro estará constituido por:

a)
médicos-cirujanos

b)
enfermeras

c)
personal auxiliar de enfermería

d)
personal administrativo y de servicios

ARTICULO 6°.-

Los centros de diálisis tendrán médicos-cirujanos de turno, los que deberán poseer un entrenamiento en diálisis, de a lo menos tres meses en un centro autorizado.

Estos profesionales serán responsables de la atención directa de los pacientes durante la sesión de diálisis.

ARTICULO 7°.- 

Las enfermeras deberán tener un entrenamiento en diálisis, debidamente certificado, de a lo menos tres meses en un centro autorizado y serán responsables de la ejecución del procedimiento de diálisis.

Cada enfermera tendrá a su cargo el número de pacientes que se determinará en cada caso por el Director Técnico, teniendo en cuenta los siguientes factores:
experiencia en diálisis, gravedad de los pacientes, recursos e infraestructura del centro, automatización de las máquinas y del procedimiento, número de auxiliares de enfermería y régimen y duración de la jornada de trabajo.

Con todo, cada enfermera sólo podrá atender simultáneamente un número máximo de seis pacientes.

ARTICULO 8°.- 

Las auxiliares de enfermería deberán acreditar un entrenamiento en diálisis, de a lo menos dos meses en un centro autorizado, y les corresponderá la labor de colaboración y el cumplimiento de las funciones que le asigne la enfermera o el médico-cirujano.

ARTICULO 9°.- 

Los centros de diálisis deberán mantener debidamente actualizado y a disposición de la autoridad sanitaria un registro de todo su personal, con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de título o de experiencia previstos en este reglamento.

ARTICULO 10°.-

Los dializadores, líneas de sangres, tapas y conectores deberán ser de uso individual exclusivamente, pudiendo ser reutilizados.

Los dializadores deberán mantener permanentemente, a lo menos, el 80% de su volumen inicial.

ARTICULO 11.- 

El proceso de tratamiento del agua, su sistema de distribución, la  calidad y su control deberá ajustarse a  las siguientes normas:

1.-
Tratamiento del agua.

1.1. Pretratamiento.

- Filtros de carbón y de profundidad, con capacidades adecuadas.

1.2. Purificación del agua por:

- Desmineralización.

Deberá incluir un indicador de la calidad del agua y un sistema para neutralizar los regenerantes (ácido-soda) u

- Osmosis reversa.

Deberá incluir ablandador, bombas y un indicador de la calidad del agua.

2.-
Sistemas de distribución.

- Se hará con cañerías de PVC sanitario hidráulico. Nunca el agua tratada deberá entrar en contacto con metales.

- Debe evitarse cañerías muy ramificadas y puntos muertos que faciliten su contaminación.

- La cañería principal deberá mantener un flujo turbulento que impida el estancamiento.

- Las conexiones desde la cañería principal hasta los monitores de diálisis deberán ser de la menor longitud posible.

- Los estanques deben ser de forma tronco-cónica o cilíndrica o de aristas redondeadas con tapa removible, y capacidad tal que permita un rápido recambio.

- Debe contemplarse dispositivos antiretorno en lugares claves de la red.

3.-
Bombas de agua.

-   Deberán ser de plástico o de acero inoxidable de uso médico.

4.- 
Ca1idad de1 agua para hemodiá1isis y reuti1ización de dializadores.

- Los niveles máximos internacionalmente recomendados post tratamiento de agua, son:



Químicos:
Calcio

2

mg/1





Magnesio
4

mg/1





Sodio

70

mg/l





Potasio
8

mg/l





Cloro

0.5

mg/1





Cloramina
0.1

mg/1




Flúor

0.2

mg/l




Nitratos
2

mg/l




Sulfatos
100

mg/l




Aluminio
0.01

mg/l




Cobre

0.1

mg/1




Bario

0.1

mg/1




Zinc

0.1

mg/l




Arsénico
0.005

mg/1




Plomo

0.005

mg/1




Cromo

0.014

mg/1




Cadmio
0.001

mg/l




Selenio
0.09

mg/1




Plata

0.005

mg/1




Mercurio
0.0002
mg/l

Estas substancias deberán medirse a lo menos una vez al año.

La determinación de los niveles de substancias químicas se exigirá en la medida que  las tecnologías de cuantificación correspondientes sean accesibles.

Los equipos de tratamiento de agua deberán contar con los accesorios mínimos necesarios para medir conductividad (resistivímetro o conductivímetro).

5.-
Controles microbiológicos.

Deben hacerse, a lo menos, semestralmente.

El recuento bacteriológico no deberá ser mayor de 200 ufc/ml.*  en el agua tratada, tomada la muestra en la llave de alimentación de las máquinas y no mayor de 2.000 ufc/ml. en el líquido de diálisis, después del dializador, al final de la hemodiálisis.

* Unidades formadoras de colonias por mililitro

ARTICULO 12.-

Las máquinas de hemodiálisis deberán  ser de paso único,  sin recirculación de líquido de diálisis y con los siguientes elementos de seguridad en el circuito extracorpóreo:

-
Control automático de temperatura - nivel alto/bajo.

-
Conductivímetro - nivel superior/inferior.

-
Detector de hemoglobina.

-
Detector de aire con clampeo automático.

-
Medidores de presión arterial y venosa.

-
Bomba de sangre con detención automática ante activación de alarmas.

-
Sistema de by-pass de líquido de diálisis.

ARTICULO 13.-

La planta física de los centros de diálisis deberá contar con pisos y superficies lavables e iluminación, ventilación y calefacción adecuados.

Además, deberá disponer de las  siguientes dependencias:



A) Dependencias generales.

-
Sala de espera.

-
Baños separados para pacientes y personal.

-
Vestuarios separados para pacientes y personal.

-
Comedor para el personal.

-
Bodega para insumos diferenciados (tóxicos, inflamables, etc.).

-
Area de disposición provisoria de basuras y material contaminado, protegida.

-
Secretaría.

-
Sala de examen de pacientes.

B) Dependencias especificas.

- Sala de diálisis.  Tendrá un espacio suficiente para:

*
Monitores, sillones de diálisis y el equipo destinado a este procedimiento.

*
Estación de enfermería con visión sobre todos los pacientes.

*
Lavamanos.

*
Area limpia para almacenamiento y preparación de insumos diarios.

· Sala de reutilizacíón.  Deberá ser independiente de la sala de diálisis y tener, a lo menos:

*
Cañerías y llaves de PVC sanitario, hidráulico, con algún dispositivo antiretorno.

*
Estanques con tapa para cloro y formalina con sistema de llenado independiente.

*
Agua tratada para la reutilización de dializadores y líneas.

-
Lavadero.

-
Area para guardar dializadores y material de uso diario.

ARTICULO 14.-

 Las instalaciones eléctricas de los centros de diálisis deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)
Deben contemplar consumos máximos indicados por el fabricante, para todo el equipamiento incluyendo los sistemas de iluminación general.

b)
Deben contemplar enchufes individuales para cada equipo, con capacidad suficiente para el consumo indicado por el fabricante y con conexión a tierra.

c)
Deben tener diferencial de acuerdo a la instalación.

d)
Deben contar con equipos de iluminación de emergencia en áreas

claves:
sala de diálisis, sala de reutilización, pasillos y áreas de circulación.

e) Contar con grupo electrógeno que permita mantener en pleno funcionamiento los equipos de diálisis que utiliza el Centro, en toda ocasión en la que disminuya o se suprima el suministro de energía eléctrica de la red general.

ARTICULO 15.-

 Para los efectos  de los controles de calidad de los equipos, de los elementos técnicos y de seguridad de los centros de diálisis se deberán cumplir las siguientes exigencias:

· Equipos.

-
Programa escrito de vigilancia del estado y mantención periódica 

de los equipos hecho por personal técnicamente calificado.

-
Hoja de Vida de cada equipo.

-
Plan escrito que establezca mecanismos oportunos y eficientes 

para la reparación de los equipos.

-
Manuales de procedimiento de uso de los equipos.

· Aspectos técnicos.

-
Manual de procedimiento de reutilización y control de capacidad de los dializadores.

-
Manual de procedimiento de otras técnicas realizadas en el centro.

-
Programa escrito de vigilancia epidemiológica de infecciones,  reacciones adversas y mortalidad.

-
Programas escritos de control y sanitización de la planta de tratamiento del agua (análisis químicos y bacteriológicos).

-
Manual con Normas de Prevención de Infecciones en Hemodiálisis.

· Seguridad.

-
Señalización de áreas.

-
Plan escrito de evacuación de pacientes y personal ante emergencias y catástrofes.

-
Extintores de incendio, operativos y en número suficiente.

ARTICULO 16.- 

Los centros de diálisis deberán tener un equipamiento de paro cardiorespiratorio destinado a solucionar inicialmente urgencias médicas.  Dispondrá, a lo menos, de los siguientes instrumentos: Ambú, fuente de oxígeno, laringoscopio, cánulas Mayo, cánulas endotraqueales, equipo de aspiración y drogas y sueros de uso habitual en esos casos.

ARTICULO 17.- 

Los centros de diálisis deberán notificar a la autoridad sanitaria competente los casos de pacientes con evidencias serológicas y clínicas de los virus de la hepatitis B y C y de portadores del virus de inmunodeficiencia humana que se encuentren en tratamiento de diálisis, de acuerdo a las normas técnicas que rijan la materia.

ARTICULO 18.-

El Director Técnico deberá informar, semestralmente,  al Servicio de Salud respectivo la identidad de los pacientes que tengan indicación médica de trasplante renal y que hayan dado su consentimiento para ello.





El paciente tendrá la responsabilidad de efectuarse todo el estudio clínico y de histocompatibilidad para su trasplante renal.

El texto de este artículo deberá colocarse en los centros de diálisis, en un lugar visible y de fácil acceso para los pacientes.

ARTICULO 19.- 

En los casos en que el centro de diálisis autorizado, desee otorgar la prestación de diálisis peritoneal crónica deberá contar con una sala específica de Diálisis Peritoneal, independiente y especialmente habilitada con áreas separadas, sucia y limpia, además de los implementos necesarios, tales como lavamanos, sillas, porta sueros y estantes.


Las enfermeras que efectúen este procedimiento deberán acreditar su capacitación en un centro autorizado que efectúe este tipo de diálisis, de a lo menos  20 horas de actividad práctica con 5 pacientes en diálisis peritoneal crónica.






Cada enfermera podrá estar a cargo de la atención de un máximo de 30 pacientes adultos o de 15 pediátricos, en dicho tratamiento.

ARTICULO TRANSITORIO.-
Los centros de diálisis actualmente en funcionamiento tendrán el plazo de un año a contar de la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial, para dar cumplimiento a las exigencias que en él se contienen, circunstancia que será verificada por la autoridad sanitaria competente.




ANOTESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL E INSERTESE EN LA RECOPILACION  DE REGLAMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.-

� Letra agregada, como aparece en el texto, por Dto. 531/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de  17 de noviembre de 1999.


� Artículo agregado, como aparece en el texto, por Dto. 558/00, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13 de enero de 2001





